災害発生

フロー災害時における人工呼吸器の作動確認と対応の流れ

□　地震の場合は座布団やクッションで頭部を守る

□　風水害の場合はP7（様式４）も参照

患者の状態を確認

異常ありの場合

□	顔色に変化はないか

□	SpO2など、バイタルサインに異常はないか

受診／入院

体調悪化時の相談先に連絡

□	人工呼吸器のモニター値などに変化はないか

□	ケガをしていないか

異常あり

異常の有無を確認

（）

異常なし

患者に異常はなく在宅継続が可能か。

（※介護者の負傷、家屋の被害、避難情報発令、火災等は起きていないか。）

いいえ

はい

・近隣者に支援を求める

・安全な場所へ避難→P３～４（様式１）参照

・可能であれば災害用備蓄品を持って避難

異常ありの場合

・蘇生バッグによる補助換気を開始

・主治医（専門医やかかりつけ医）、

医療機器販売業者等に連絡

→Ｐ３～４（様式１）参照

人工呼吸器の作動確認

□	人工呼吸器に破損なく正常に作動しているか

□	呼吸回路の接続部にゆるみ、破損はないか

□	人工呼吸器のモニター値（設定値）が変わっていないか

いいえ

人工呼吸器は正常に作動しているか？

はい

停電の有無

停電なし

停電あり

□バッテリー作動に切り替わっているか確認

□加温加湿器へのぬるま湯や水の追加、人工鼻に変更

□非電源式吸引機等の準備

□低圧式持続吸引ポンプ（唾液を吸引する機器）を

乾電池式に切り替える

□酸素濃縮装置は酸素ボンベに切り替える

□電気が普及するまでコンセントからプラグを抜く

□コンセント周辺の安全確認（水はかかっていないか等）

停電した時間：　　月　　日　　時　　分

在宅療養を継続

P2へ

復旧の目途を確認

避難準備

復旧の目途が立たない

復旧の目途が立つ

外部バッテリーや非常用電源等による電源確保

- あり

- なし

□非常用電源を使用して人工呼吸器の外部バッテリーを交互に充電する

□発電機によって外部バッテリー等を充電する場合は、必ず屋外で使用する

□充電式吸引器は、吸引する時だけ作動させる

※非常用電源等による稼働時間と避難する時間帯、避難に要する時間等を考慮し、避難のタイミングも検討しましょう

□避難経路の安全確認

□搬送手段・支援者の確保

□ブレーカーを落としてから避難する

避難

・親戚・知人宅

・一般／福祉避難所

・入院（※）

在宅療養を継続

在宅療養を継続

※患者の体調悪化時以外の入院については、親戚・知人宅や避難所への避難ができない場合とする。

★連絡先や避難先はP3～４（様式１）を確認！

一連の対応が終了したら、支援者に安否の報告をしましょう。

停電に伴う呼吸・吸引関連機器以外の対応、ブレーカーについて

呼吸・吸引関連機器以外の対応

□	エアマット：チューブの柔らかい部分を折り、紐で縛り空気が抜けないようにする

□	意思伝達装置：バッテリーや乾電池を用いた操作に変更、文字盤や合図に変更

□	照明：懐中電灯・ランタン・ヘッドランプなど乾電池で動く照明に変更

□	情報機器：ラジオやスマートフォンなどを活用し、情報を得る

ブレーカーについて

□ブレーカーが落ちている場合

コンセントからプラグを抜き、バッテリー作動に切り替えた後にブレーカーを上げる。ブレーカーを

あげても電気がつかない、すぐに落ちてしまう場合は、電気工事店または東京電力パワーグリッド株

式会社（0120－995－007）へ連絡する。

□ブレーカーが落ちていない場合

近所一帯が停電している場合又はブレーカーが落ちていないにもかかわらず家の全部（又は一部）の電気が使えない場合は、東京電力パワーグリッド株式会社のホームページ等から停電情報を確認

する。室内灯が点灯するかなど、電気の復旧を確認した後、プラグを差す。